1.新能源院

（1）2026007-001-常州校区55号楼201：急救药箱无标识、洗眼器无检查记录牌3个；过道洗眼器无检查记录、水压过高、出水污浊。

（2）2026007-002-常州校区55号楼202：试剂台账记录不规范（入库和领用记录有误）。

（3）2026007-003-常州校区55号楼204：特种设备缺少操作规程、地面缺少标识线。

（4）2026007-004-常州校区55号楼207：门牌信息不准确(室内有易燃气体，但门牌未显示)，缺少灭火毯。

（5）2026007-005-常州校区55号楼208：缺少仪器设备操作规程和实验规范。

2.材料院

（1）2026008-001-常州校区56号楼125:无警示标识标线、无设备安全操作规程。

（2）2026008-002-常州校区56号楼127:无设备安全操作规程，无警示标识标线。

（3）2026008-003-常州校区56号楼131:气瓶需有效固定。

（4）2026008-004-常州校区56号楼133:杂物未及时清理、带电工具随意摆放。

（5）2026008-005-常州校区56号楼407:化学品存储柜无化学品清单。

（6）2026008-006-常州校区56号楼415:烘箱边上有易燃品（纸箱）。

（7）2026008-007-常州校区56号楼417:高温设备使用时无人值守。

（8）2026008-008-常州校区56号楼423:加热设备不得放置在电源旁、化学品存储不规范、未使用规范化学品标签。

（9）2026008-009-常州校区56号楼428:试剂无标签、化学品存储柜无化学品清单、通风橱内有一次手套等轻质物品。

（10）2026008-010-常州校区56号楼430:实验室无人门未关，拖线板置地、化学品柜无清单及标识标签。

（11）2026008-011-常州校区56号楼432:废液桶无防渗漏托盘。

（12）2026008-012-常州校区56号楼419:拖线板置地。

（13）2026008-013-常州校区56号楼510:门牌信息不全，门锁未锁。

（14）2026008-014-常州校区56号楼214:试剂标签信息不全，试剂柜无清单。

（15）2026008-015-常州校区56号楼319:门牌信息不全，设备台不规范。

（16）2026008-016-常州校区56号楼321:门牌信息不全，在实验饮食，配电箱下有加热设备（烘箱），烘箱旁未放置防高温手套。

（17）2026008-017-常州校区56号楼323:门牌信息不全，配电箱前有物品阻挡、无高电压标识，烘箱旁未放置防高温手套。

（18）2026008-018-常州校区56号楼330:配电箱前有可燃物。

（19）2026008-019-常州校区56号楼332:设备运行无人看管，存有危化品需要升级为黄牌实验室。

（20）2026008-020-常州校区56号楼507:设备运行无人看管，设备底部有水溢出。

（21）2026008-021-常州校区56号楼519:实验室无信息牌但在用。

（22）2026008-*:新建实验室无实验各项规章制度展板、无设备安全操作规程。

3.信息院

（1）2026009-001-常州校区21号楼111：使用老国标接线板，电烙铁应放置在专门上的搁架上。

（2）2026009-002-常州校区20号楼101：实验室放置无关生活用品（床）。

（3）2026009-003-常州校区20号楼113：配电箱遮挡。

（4）2026009-004-常州校区20号楼103：接线板置地、串接，杂物未及时清理。

（5）2026009-005-常州校区20号楼215：实验室观察窗遮挡。

（6）2026009-006-常州校区2号楼D210：存放无关物品。

（7）2026009-007-常州校区2号楼D210：急救药品过期。

（8）2026009-008-常州校区2号楼D211：急救药品过期。

（9）2026009-009-常州校区2号楼D110：接线板落地。

4.智能院

（1）2026010-001-常州校区22号楼110：接线板置地。

5.未来院

（1）2026011-001-常州校区32号楼110：灭火器应有显著的标识。

（2）2026011-002-常州校区32号楼111：灭火器应有显著的标识。

（3）2026011-003-常州校区32号楼117：灭火器应有显著的标识。

（4）2026011-004-常州校区32号楼115：接线板置地。

（5）2026011-005-常州校区32号楼111：化学品无清单、无警示标识。

6.外语院

（1）2026012-001-常州校区2号楼D313：室内饮食。

（2）2026012-002-常州校区2号楼D313：灭火器位置不当，紧急时不便取用。

（3）2026012-003-常州校区2号楼D302：物品杂乱。

（4）2026012-004-常州校区2号楼D314：灭火器前放杂物，紧急时不便取用。

（5）2026012-005-常州校区2号楼D304：物品杂乱。

（6）2026012-006-常州校区2号楼D315A：室内饮食。

（7）2026012-007-常州校区2号楼D315B：垃圾未清。

（8）2026012-008-常州校区2号楼D315B：灭火器位置不当，紧急时不便取用。

（9）2026012-009-常州校区2号楼D317：灭火器位置不当，紧急时不便取用。

7.创新创业学院

（1）2026013-001-常州校区59号楼417：拖线板置地2处（建议加装线槽）。

（2）2026013-002-常州校区59号楼402：拖线板置地级联（建议加装线槽），物品杂乱，在室内饮食。

8.力学院

（1）2026014-001-常州校区2号楼D402：物品杂乱，存放无关物品。

（2）2026014-002-常州校区2号楼D403：该房间为楼宇强电室，并非仪器室，并非实验室。

（3）2026014-003-常州校区2号楼E410：试剂容器缺标签或标签信息不全。

（4）2026014-004-常州校区2号楼E410：仪器缺操作规程。仪器位置不当，后方窗帘妨碍。

（5）2026014-005-常州校区2号楼E410：物品杂乱。

（6）2026014-006-常州校区2号楼E409：杂物堆积，未及时清理。

（7）2026014-007-常州校区2号楼E409：室内饮食。

（8）2026014-008-常州校区2号楼E409：试剂容器缺标签。

（9）2026014-009-常州校区2号楼E401：该房间为化学品存储室，并非仪器室。实验室分级错误，危险类别未全部列出，防护、应急措施未全部列出

（10）2026014-010-常州校区2号楼E401：冰箱内药品杂乱，试剂容器缺标签。

（11）2026014-011-常州校区2号楼E401：试剂容器标签信息不全。

（12）2026014-012-常州校区2号楼E401：管制化学品与一般危化品混存。管制化学品台账未见双人保管签名、取用量记录、结余量记录等。

9.海洋院

（1）2026015-001-常州校区55号楼415门外走廊：洗眼器未定期检查。

10.机电院

（1）2026016-001-常州校区58号楼114：实验台物品杂乱，拖线板置地级联2处，电缆未用线槽保护多处。

（2）2026016-002-常州校区58号楼125：在室内饮食（有食品）；门牌信息不全，物品杂乱，室内有躺椅。

（3）2026016-003-常州校区58号楼123：拖线板置地级联；高压设备放置不当（无隔离警示标识）；设备无操作规程。